18导心电图机招标参数

一、技术参数：

- 1、导联体系：Wilson体系，支持12/15/18导联。

- 2、可查阅诊断：自动测量参数，包括心率、P-R间期、QT/QTc、 P/QRS/T电轴、、RV5/SV1电压值等，支持自动测量参数的修改、导联纠错、放大镜、参考记录、诊断结论输入、诊断模板、打印功能。

- 3、起搏信号采集和分析：具有起搏器启用功能，支持起搏信号采集和分析

- 4、数据接口：具有USB、WIFI两种数据接口功能，支持有线连接和无线连接，可连接电脑或平板电脑，支持Windows系统和安卓系统软件。

- 5、单机及联网使用功能：可单机使用，具备单机采集、诊断、打印功能，也可联网通过有限、无线WiFi、4G、5G方式联网发送原始心电数据和接收心电诊断结论和报告。

- 6、标配存储：≥16G内存，可存储不小于20000例的心电波形数据

- 7、灵敏度：2.5mm/mV 、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV

- 8、心电采集：支持常规12导、常规18导、常规15导（常规12导+V3RV4RV5R）、常规15导（常规12导+V7V8V9），可自动开始、手动开始、重采、手动停止、设置采集时长功能。

- 9、噪声电平：≤30μV

- 10、低频特性：时间常数应不小于3.2s

- 11、心率测量范围：30bpm-300bpm；心率测量误差≤1bpm。

- 12、采样精度≥24位

- 13、导联指示灯：具有导联脱落指示灯，可快速准确判断导联连接状态。

- 14、走纸速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差范围为±3%

- 15、系统误差：±5%或±40µV,两者选取大者；

- 16、电池容量：≥4100mAh，连续工作时长≥12小时（内部电池供电）

- 17、按防电击的程度分类：防除颤CF型

- 18、基线滤波：可设置0.05Hz、0.25Hz、0.5Hz、0.75Hz、关

- 19、采集时长≤10秒

- 20、显示通道：12/15/18通道，支持同屏12/15/18导联显示。

二、配置：

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电采集盒 | 1台 |
| 2 | 18导心电导联电缆 | 1条 |
| 3 | 夹子（4个） | 1套 |
| 4 | 吸球（12个） | 1套 |
| 5 | 充电/数据线 | 1条 |
| 6 | 技术使用说明书 | 1本 |
| 7 | 合格证 | 1张 |
| 8 | 平板电脑或笔记本电脑（选配） | 1台 |
| 9 | 配套软件（安卓或Windows系统软件） | 1套 |

三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书，方可验收。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。