采购文件

项目编号：珠中西医招（货）〔2023〕02号

项目名称：珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急  采购项目（第四批）

珠海市中西医结合医院

2023年1月6日

温馨提示！！！

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 投标文件份数：正本一份，副本四份。递交投标文件前请仔细检查投标文件是否已密封。

- 投标人无需缴纳投标保证金，开标当天请保持手机信号畅通。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期，U盘或光盘请注明公司及项目名称。

- 请正确填写《第一次报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 本院停车位紧张，请尽量选用公共交通工具。

- 根据“节约能源、保护环境”的理念，建议投标人双面打印投标文件。

- 谢绝有发热、呼吸道症状的人员现场参会，所有参会人员全程正确佩戴医用防护口罩及保持一米社交距离。

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  用户需求书	6

第三章  评分细则	9

第四章  投标文件格式	14

- 第一章  投标邀请

珠海市中西医结合医院（以下简称“采购人”）对珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急采购项目（第四批）（项目编号：珠中西医招（货）[2023] 02号 ）进行院内应急采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 项目编号：珠中西医招（货）〔2023〕02号

- 项目名称：珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急采购项目（第四批）

- 项目资金来源：财政资金

- 项目情况一览表：

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 预算单价/每台最高限价 - （人民币） | - 预算总价/最高限价 - （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | CRRT | 7套 | 39.63万元/ 39.63万元 | 277.43万元/ 277.43万元 |
| 包组二 | 输液泵 | 29套 | 0.83万元/0.83万元 | 24.13万元/24.13万元 |
| 包组三 | 有创呼吸机 | 6套 | 34.68万元/34.68万元 | 208.07万元/208.07万元 |
| 包组四 | 有创呼吸机 | 6套 | 34.68万元/34.68万元 | 208.07万元/208.07万元 |

- 备注：投标人可以响应1个包组，也可以响应多个。如投标人响应以上多个包组时，需按单项准备投标资料。

- 项目内容及需求：详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。投标人必须对所投全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出本项目设置的最高限价，将导致投标无效。

- 项目交货期：中标后3个日历天内完成供货和安装调试。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 合格投标人资格要求：

8.1 投标人需持有有效的营业执照，需提交企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人资格证明书/法人授权委托书。

8.2 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股、管理关系的不同单位，都不得在本采购项目中同时投标。（参考采购文件“投标文件格式”提供）

8.3 投标人最近三年在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章）。

8.4投标人须具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或二类医疗器械经营备案凭证，提供相关证明文件加盖投标人公章；（注：若所投产品属于第三类医疗设备，则提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》，属于第二类医疗设备，则提供《二类医疗器械经营备案凭证》）。

8.5 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

8.6 允许二次报价，但第二次报价不得高于第一次报价。

8.7 已登记报名并获得采购文件。

8.8 本项目采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

- 9.  报名时间、方式及开标时间、地点。

- 9.1 报名时间及方式

- 报名时间： 2023年1月7日至2023年1月8日,每天上午8:00至12:00，下午14:30至 17:30（北京时间）

报名方式： 网上获取 。

电子邮箱：zxyzbb@zhuhai.gov.cn

- 9.2 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年1月9日上午9点00分（北京时间）

- 地点：珠海市香洲区拱北珠平路25号西南大厦三楼313会议室

- 10.本项目相关公告在以下媒体发布：珠海市中西医结合医院官网。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 11.对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：珠海市中西医结合医院

采购联系人：周工

联系方式：0756-8136637

发布人：珠海市中西医结合医院

发布时间：2023年1月6日

# 第二章  用户需求书

一、项目一览表

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 预算单价/每台最高限价 - （人民币） | - 预算总价/最高限价 - （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | CRRT | 7套 | 39.63万元/ 39.63万元 | 277.43万元/ 277.43万元 |
| 包组二 | 输液泵 | 29套 | 0.83万元/0.83万元 | 24.13万元/24.13万元 |
| 包组三 | 有创呼吸机 | 6套 | 34.68万元/34.68万元 | 208.07万元/208.07万元 |
| 包组四 | 有创呼吸机 | 6套 | 34.68万元/34.68万元 | 208.07万元/208.07万元 |

- 备注：投标人可以响应一个包组，也可以响应多个。如投标人响应以上多个包组时，需按单项准备投标资料。

- 项目交货期：中标后3个日历天内完成供货和安装调试。

- 一般要求

1. 投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品。

2. 交货时，所有货物在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3. 交货时，产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商。

4. 对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5. 交货时，所有货物提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

6. 投标人投标时所提供的产品如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

- 7. 若被发现提供的货物未能达到采购文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 产品技术要求

- （一）包组一技术参数

- CRRT 7套

1.1、不少于6个泵（含一个肝素泵/钙泵），不少于4个电子秤；

1.2、不少于2个夹管阀，允许治疗期间控制前/后稀释比率；

1.3、不少于5个压力传感器，可临时中断循环程序，以适合危重病人；

1.4、无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝，可进行静脉血液加温；

1.5、配套转运呼吸机2台

1.6、配套营养泵10台；

1.7、配套微量泵10台；

- （二）包组二技术参数

- 2.  输液泵 29套

- 2.1、输液精度：≤±5%；

- 2.2、模式：流速模式、点滴模式、时间模式；

- 2.3、适配输液器类型：所有厂家的输液器；

- 2.4、报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错；

- 2.5、加热温度可以设置25—40°C；

- 2.6、每台输液泵标配移动式输液架1个；

- 2.7、配套营养泵2台；

- （三）包组三技术参数

- 3.  有创呼吸机 6套

- 3.1、适用于对成人和儿童患者进行通气辅助及呼吸支持；

- 3.2、通气模式：至少包含VC、PCV、CPAP、PSV、SIMV和窒息后备通气等模式；

- 3.3、至少包含空气压缩机4套；

- 3.4、潮气量：容量控制100～2000ml，压力控制0～2000ml；

- 3.5、配套微量泵15台；

- （四）包组四技术参数

- 4.  有创呼吸机 6套

- 4.1、适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持；

- 4.2、通气模式：至少具备V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、压力调节容量控制通气、心肺复苏通气模式等；

- 4.3、具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可调节；

- 4.4、潮气量：20ml—4000ml；

- 4.5、配套心电监护仪6台

- 4.6、配套营养泵10台；

4.7、配套微量泵10台；

四、售后服务

1、	包组一、包组二、包组三和包组四质保期：验收合格后整机原厂免费保修≥3年。保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备中标人需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

五、耗材情况：

配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。

六、商务要求

1、交货地点：珠海市中西医结合医院指定地点 。

2、中标人承包及负责采购文件对采购人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、验收、安装及相关服务等。

3、验收方式：由采购人组织相关人员按照相关标准进行验收。 货物安装、交付完成使用3个月验收，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

4、必须保证提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

5、免费对采购人技术人员、操作人员进行技术培训；培训内容包括设备操作、设备维护及常见报警现象处理等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；培训人员名额由采购人自定。

6、终身维修，对采购人的报修通知，中标人应接收到采购人通知后2小时内响应，24小时内到达现场并维修处理，48小时内处理完毕。如果设备发生故障在48小时内不能修复，中标人保证提供一套完整功能良好同类设备供采购人免费使用；若在48小时内仍未能有效解决，或中标人未在要求时间内赶到，采购人有权自行或聘请第三方进行维修，相关费用及风险由中标人承担，采购人有权直接从未结算的费用中扣除相关费用，其后中标人仍需承担保修义务。

7、免费保修期届满后，如需更换零配件，只收取零配件的成本费；中标人应对该设备承担终身维修义务。

8、随机提供全套、完整的简体中文技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修保养说明书等。

9、提供主要配件价格，在日后的维修中，其主要配件价格不得高于备案价。

- 10、中标人须与装修施工单位协商配合共同完成布线和设备的安装等工程。

第三章  评分细则

一、总则

1、评标委员会

1.1本次采购依法组建评标委员会。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。

1.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2、评标方法

本次评标采用综合评分法。评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术商务比重 | 价格比重 |
| --- | --- | --- |
| 比重分配 | 70% | 30% |

综合评分表（适用于包组一、包组二、包组四）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分(70分) | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 14分 | 投标人所投设备对用户需求书的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣2分，扣完14分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 16分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得16分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 16分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 16分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 9分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得3分，最高得分9分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

综合评分表（适用于包组三）

| 评价指标 | 评价指标分项 | 分项分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分(70分) | 设备一般技术参数及配置响应情况 | 15分 | 投标人所投设备对用户需求书的一般技术参数（非▲号）及配置的响应程度进行计分：未响应或负偏离的每项扣3分，扣完15分为止。 注：需提供制造商的证明材料（包含但不限于技术白皮书、检验检测报告或其他有效证明文件），投标文件中需提供证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或提供的资料不符合要求的则不得分。 |
|  | 货物质量性能 | 15分 | 所投产品质量优良，性能先进，可靠性好，使用简便的，质量保证方案全面，产品技术非常成熟，制造商实力优越的，得15分； 所投产品质量一般，性能一般，可靠性一般，使用较简便的，质量保证方案一般，产品技术一般，制造商实力一般的，得10分； 所投产品质量较差，性能较差，可靠性较差，使用不方便的，质量保证方案差，产品技术不成熟，制造商实力较差的，得5分。 未提供方案资料或缺项的不得分。 |
|  | 质量保证方案 | 15分 | 根据各投标人提供的质量保证方案进行综合评比： 质量保证措施内容详细完整、科学合理，切实可行的，得15分； 质量保证措施内容较详细完整、较科学合理，可行性较高的，得10分； 质量保证措施内容不够完整、合理，可行性一般的，得5分； 无或其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 16分 | 根据各投标人提供的售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完整性、可行性进行综合评比： 16分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划完全符合项目实际，操作灵活； 10分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本符合项目实际，可操作； 5分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划部分符合项目实际，有一定操作性； 1分：售后服务内容（包括交货期、质保期、维护保养方案等）、各阶段服务计划基本不符合项目实际，操作性。 未提供则不得分。 |
|  | 同类业绩 | 9分 | 投标人2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）已完成同类项目的业绩单项合同进行评分：每个有效合同得3分，最高得分9分。 注：投标文件中须提供相关的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 1.投标报价得分= (评标基准价/评标价)×30%×100 注：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |

3、评标步骤

3.1先对所有投标文件进行初步评审，初步评审包括资格性审查和符合性审查，由评标委员会依法完成，然后再由评标委员会对通过了初步评审的有效投标文件进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。

4、评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员按照包组分别首先就各个投标人的商务技术状况及其对采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分。将各投标人的商务技术评分和最终报价的价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分次次高的投标人为第三中标候选人。

二、初步评审

初步评审包括合格投标人资格要求所列的各项内容，为资格性及符合性审查，由评标委员会按照包组依法完成。只有通过资格性及符合性审查的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应采购文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

详细评审是按照包组对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

3.1 技术商务评分：评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求等因素进行评分，各因素所占权重见《技术商务评审表》，评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

3.2 价格评分：

3.2.1将评委会校核后的各投标人的最终投标总价定义为评标价格。取各投标人的最终总报价的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×30%×100

3.3评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | A1（70%） | A2(30%) |

根据上述技术商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

评标总得分= F1×A1＋F2×A2

其中，F1、F2分别为技术商务及价格评分的汇总得分；A1、A2分别为技术商务及价格评分所占权重值（A1＋A2=1）。

- 3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人的报价，有可能影响产品质量、工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、中标候选人

4.1	推荐中标候选投标人名单：将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标最终报价（由低到高）；（2）技术商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

4.2	根据评标委员会的评标结果，采购人每个包组确定1名中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

# 第四章  投标文件格式

## 投标文件封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目编号：珠中西医招（货）〔2023〕02号 包组： 项目名称：珠海市中西医结合医院新冠肺炎医疗救治设备应急采购项目（第四批） 投标人名称： 投标人地址：

## 一、审查文件

## 投  标  函

致：珠海市中西医结合医院

依据贵方                  的采购文件（项目编号：                  ，包组：   ），我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 一 份，副本 四 份。

1、资格性文件：

1.1投标函；

1.2投标人资格声明及承诺函；

1.3法定代表人资格证明书及授权委托书；

1.4信用中国截图；

2、技术商务文件：

2.1货物质量性能、质量保证方案、售后服务方案、合同关键页的复印件；

2.2用户需求书响应情况表；

3、经济价格文件：

3.1第一次报价一览表；

3.2分项报价表；

3.3最终报价一览表。

4、唱票信封：第一次报价一览表。

在此，我方声明如下：

- 我们愿意遵守采购人采购文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，我们完全理解本采购文件的要求，我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按投标无效处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）    。

备注：1、投标函中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

2、除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

投标人资格声明及承诺函

珠海市中西医结合医院：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布                  项目（项目编号：      包组：  ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备采购文件第一章投标邀请中的“合格投标人资格要求”，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，我方承诺单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目（标段）投标。

- 我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我方承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我方承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

3.采购文件第一章投标邀请中的“合格投标人资格要求”所需要的证明材料请按要求提供。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、包组）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附1、《法定代表人证明书》；

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

信用中国截图

投标人最近三年在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章）。

## 二、商务技术文件

### 2.1 货物质量性能、质量保证方案、售后服务方案、合同关键页的复印件。

项目名称：                        项目编号：                    包组：

按评分细则中的商务技术评分标准的评审内容编制，格式不限。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.2 用户需求书中的一般技术参数（非▲号）、配置响应情况表

项目名称：                         采购编号：              包组号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标实际参数和配置 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄采购文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应采购文件“用户需求书”的一般技术参数、配置逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

2.投标人响应用户需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 三、经济价格文件

### 3.1 第一次报价一览表

项目名称：                         项目编号：                 包组：

| 采购内容 | 投标总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 中标后 个日历日内完成供货、安装和调试 |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括所有设备费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、安装调试费、保险费、专利费、验收检测费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、接口费（接口开放费用由成交方负责）、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等其它费用在内的全部费用。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

3.金额中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等；小写用阿拉伯数字。

4.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，如未提供则在评审时将视为没有实质性响应采购文件。

5.此表可单独另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.2 分项报价表

项目名称：                         项目编号：                包组：

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果不提供详细报价，则在评审时将视为没有实质性响应采购文件，作无效响应文件处理。

2、根据第二部分用户需求书填写。如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.3 最终报价一览表

项目名称：                         项目编号：                  包组：

| 采购内容 | 投标总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 中标后 个日历日内完成供货、安装和调试 |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括所有设备费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、安装调试费、保险费、专利费、验收检测费、人员培训费、技术支持费、软件升级费、接口费（接口开放费用由成交方负责）、管理费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费等其它费用在内的全部费用。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

3.金额中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等；小写用阿拉伯数字。

4.此表不须密封在响应文件中，但可准备盖章的空白表格，开标后，在采购人规定的时间内现场提交；或填写完整、盖公章扫描，在采购人规定的时间内发送至指定邮箱。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日