转运床招标参数

一、技术参数：

1. ▲床面为两折两块组合，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。具有外形美观，强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角。在靠近床头位置的背部床面板处增加了2个量角器，可以测量背部倾斜的角度；床面板增加了床垫防滑挡板，防止床垫走位

2. 摇手采用铁质镀铬，可折叠。强度高，灵活方便，钢制万向节。

3. 螺杆，具备双向到位保护功能；采用“双向到位无极限保护”螺杆系统，螺管壁厚度≥1.2mm。背部螺管内置精铜螺母，静音耐磨；螺母上精铜导轨，与金属滑槽相互作用，产生双向到位保护功能，操作轻松；丝杠采用45钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。

4. 床头床尾各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；

5. 不锈钢双段伸缩式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用；

6. 床面配病人捆绑束缚带一个，防止病人躁动不安；捆绑束缚带可拆卸清洗。

7. ▲ 护栏：两片式可隐藏塑料护栏，进口PP工程塑料，具有外形表面美观无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗。对患者加强保护，避免病人摔落；护栏中间有管线槽，在急救时，管线可以放在槽内，不再凌乱。护栏外观更加美观大方

8.整床配有氧气瓶存放底座，金属表面喷涂粉末采用抗菌环保粉末。

9.升降系统：采用单摇杆升降系统，长期负载无下沉。

10.整体注塑成型ABS工程塑料底罩。

11.脚轮：直径6英寸中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥80KG；

12.刹车系统：一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动。

13. 配2CM厚全海绵床垫，外包高级防水布，柔软易清洁。

14.中间导向轮设计，转运灵活，功能位置调节：

1.背板0-75度，整体升降0-300mm

2.床体可承受载重200㎏；床体重量≥ 70KG

3.一脚式中控刹车系统

15.规格：1900*610*550-860

二、单台配置：

1、脚轮2对

2、升降系统1套

3、中控刹车1套

- 4、转运床1套

- 三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检、质控费用（含有质控液相关费用）由厂家提供；终身免费升级。

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。