二氧化碳激光治疗仪招标参数

一、技术参数：

1、激光器类型：封离式二氧化碳激光器；

2、激光波长：10600±500nm；

3、光斑直径：≤0.1mm

▲4、最小脉宽：≤0.1ms;

▲5、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，光损耗≤30％；

6、输出方式：连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲（暨：超脉冲）；

▲7、输出功率：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调；调制脉冲≤0.3～15W可调；调制脉冲在脉宽和间隔可调时， 2.5mJ～250mJ，以≥2.5mJ步进可调；

▲8、间隔可调范围：0.5ms～99.9ms；

9、透镜焦距：包括但不限于F=100mm，F=50mm两款焦距

10、治疗头：配有多种锥形手术刀头、切割专用手术刀头及凝固治疗头等；

11、瞄准光系统：650±50nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

12、冷却方式：至少包含封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

13、控制系统：≥8英寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有参数修正功能及升级

、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能，具有静音可选模式。

14、开机自检有激光功率电流监测功能；激光器具有光闸安全保护。

▲15、具备可升级选配光学图形扫描器功能

16、使用年限：10年

二、单台配置

1、主机                                       1台

2、七关节导光臂（含多种治疗头）               1套

3、激光防护眼镜                               1副

4、激光防护眼罩                               1副

5、标准电源线                                 1根

6、脚踏开关                                   1支

7、产品合格证                                 1份

9、产品使用说明书                             1份

- 10、排烟系统                                  1套

- 三、质保售后：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，

- 并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

8、国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的从耗材挂网创建区内挂牌，若配套耗材不在该区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。