## Sheet1
珠海市中西医结合医院医疗设备市场调研项目需求
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算总价（万元） | 基础需求
1 | 医学影像科 | 1.5T磁共振成像系统 | 1200 | 1 | 1200 | 1. 磁体类型：超导磁体 2. 磁场强度：≥1.5T 3. 磁体内孔径：≥60 cm 4. 磁场均匀度： 4.1：10cm DSV：≤0.01ppm 4.2：20cm DSV：≤0.05ppm 4.3：30cm DSV：≤0.15ppm 5、单轴最大梯度场强：≥33mT/m 6. 最大梯度切换率：≥125T/m/s 7. 射频发射功率与带宽≥15KW ≥500kHz 8.全身静音扫描技术 9. 满足神经、体部、心脏、血管、骨关节等全身各部位成像。
2 | 医学影像科 | 高端CT机 | 2300 | 1 | 2300 | 1.探测器排数：单源CT≥256排或双源CT≥(2×96)排 2.机架扫描孔径：≥78cm 3.360˚扫描最短时间≤0.28秒/圈 4.探测器物理最薄宽度：≤0.625mm 5.空间分辨率≥16LP/cm@MTF0% 6.能谱成像功能
3 | 核医学科 | PET/CT及配套设备 | 1400 | 1 | 1400 | PET： 系统灵敏度：≧11cps/kBq 空间分辨率：≤5mm 支持TOF技术，CT衰减校正 CT： 排数：≧32层 支持薄层扫描 焦点尺寸：≤1mm*1mm 提供校正源和核医学中文报告系统
4 | 核医学科 | SPECT/CT及配套设备 | 1000 | 1 | 1000 | SPECT： 最大计数率：≥450 kcps 固有能量范围：40-630 keV或35-588kev 开放式机架、自由可变角度 探头全自动身体轮廓跟踪功能、病人安全保护装置 准直器包括高能、低能各一套 心电、呼吸门控采集系统 CT： CT扫描层数：≥16层 支持薄层扫描 核医学专用中文报告系统
5 | 麻醉手术室 心胸内外科 神经内外科 | DSA血管造影机 | 1700 | 1 | 1700 | 一、主要用于脑、心、周围血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行脑，胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。 二、主要组成 1.多轴悬吊式/落地式双C臂机架，多功能手术床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器等。需满足的要求：满足临床工作需求
6 | 普外科、泌尿外科、妇科、心胸外科、儿科等 | 内窥镜手术控制系统 | 2000 | 1 | 2000 | 1.总体要求：该内窥镜手术控制系统须所有部件都具有有效的“中华人民共和国医疗器械注册证”，且获批的适用范围至少满足包含泌尿外科、普通外科、妇产科及心胸外科在内的4个三级及以上外科专业的手术，并同时适用于成人和儿童。
7 | 消化内科 | 消化内镜系统 | 800 | 1 | 800 | 一、配置需求： 电子图像处理器 2套 医用内窥镜用冷光源 2套 电子上消化道内窥镜 ≥4条 电子下消化道内窥镜 ≥3条 超声处理器 1套 超声电子上消化道内窥镜（环扫）≥1条 超声电子上消化道内窥镜（扇扫）≥1条 内镜用超声水囊 ≥2盒 内窥镜用送水装置 2台 ≥24寸医用液晶监视器 1台 ≥26寸医用液晶监视器 2台 专用台车 ≥2台 密封测试器 2个 内镜清洗消毒机≥4台
合计金额（万元） |  |  |  |  | 10400