基因扩增仪

# 一、参数

1 主要性能参数

1.1 温度准确度 ：≦±0.1℃

1.2 模块控温精度： ≦±0.1℃

1.3 模块温度均匀性：≦±0.3℃ @55℃

1.4 最大升温速率：≥5℃/s

1.5 最大降温速率：≥5℃/s

1.6 △模块控温技术：3路Peltier独立控温+环形分布式模块边缘温度补偿，采用PC长寿命系列TEC

1.7 模块温度控制模式： Tube（试剂ul设置）/ Block

1.8 模块温度设置范围： 0-105℃

1.9 热盖温度设置范围： 30-105℃，ON/OFF（热盖可开启和关闭）

1.10 恒温时间设置范围： 1s-9h，或设为∞表示长时间运行

1.11 △智能热盖设置功能：是。可选根据程序自动设定热盖温度

1.12 △温度曲线实时显示 有,实时显示模块及热盖的实际温度

1.13 三种运行状态显示界面 ：是。极简界面显示试验进度的%及剩余时间。程序界面显示运行的步骤。曲线界面显示实验完整的过程。

1.14 运行状态LED呼吸灯设计，无需靠近就可知悉仪器工作状态：是

1.15 温度梯度功能/范围/跨度：12列梯度/30-99℃/1-42℃，只需设置最左、最右列温度，其他列温度自动计算赋予

1.16 温度递变：有。±10℃/Cycle

1.17 时间递变：有。±120s/Cycle

1.18 暂停等待功能： 有。自动暂停并恒温在该步骤等待用户操作后继续运行。

1.19 循环次数设置范围： 1-150X，可设置非交叉双重嵌套循环

1.20 升降温速率设定：有，0.1-3.5℃/s,等速率变温

1.21 文件STEP节：1-100节

1.22 可存储程序数量：100万个。（1000个文件夹，每个文件夹1000个文件）

1.23 参数设置智能向导：有。显示参数设置范围和错误时自动警告等

1.24 管理员账号：创建用户，设置用户登录密码，软件升级，恢复出厂设置等

1.25 游客账号：无需登录密码，快捷操作

1.26 用户账号：根据需要自行创建用户账号，文件数据单独保护

1.27 程序只读保护：有。文件名后缀#令程序只读

1.28 △运行日志功能：有。包括运行程序，运行日期时间，过程动作，过程错误等。如果过程中有故障错误报警，会以红色醒目显示，帮助用户追溯特实验过程。

1.29 最近运行文件列表：有，方便用户查找经常使用的文件

1.30 运行时可编辑其它程序：是

1.31 程序模板：用户可编辑的模板程序，调用模板编程，方便快捷。

1.32 USB接口：有。用户文件一键导入/导出，台间程序交换程序、或批量输入程序非常便捷；U盘系统软件升级非常方便。

1.33 显示屏：7〞WVGA 64000色，LED 背光，高灵敏电阻触摸屏

1.34 运行状态的人性化显示：有。动态温色变化背景、动画运行状态、呼吸灯指示、蜂鸣提示等

1.35 △多种界面随心切换：极简主界面、程序运行界面、动态曲线界面、工程界面等

1.36 △智能抑制非特异性扩增功能：有。程序运行等待热盖恒温过程中模块10℃恒温

1.37 智能试剂温度控制：是。根据设定的反应体系容量进行精准控温

1.38 压盖自适应试管：试管高度自适应（高管、矮管、平顶管、圆顶管等全适应）

1.39 梯度温度同时到达：是

1.40 开机智能自检 ：是

1.41 运行结束弹出窗口，自动报告运行状况：有

1.42 故障自诊断及报告：有

1.43 运行结束冷藏功能：有。最低可设定0℃冷藏温度

1.44 总时间/剩余时间预估：有

1.45 △制冷片寿命预警功能：有。

1.46 屏幕触摸点校准功能：有

1.47 模块温度校准功能：有。

1.48 按键音：可开启和关闭

1.49 屏幕亮度调节：有

1.50 系统界面： 包含系统设置、自检、恢复出厂设置、软件升级、工程界面（仅限于工厂模式）等

1.51 帮助系统： 产品特点、软件特色、快速向导、故障代码、联系方式

1.52 前进风后出风的风路设计，避免机器之间相互干扰、可以密集放置：是

1.53 电源采用全封闭式设计，具有防尘防潮能力：是

1.54 △非均匀环形加热技术，保证整板升降温的均一性：是

1.55 △微信服务平台：有。故障时可用手机将故障照片发送至公司微信服务平台

1.56 △质保期五年，须提供厂家出具的售后服务承诺书

# 二、配置清单

1 基因扩增仪 1台

2 备用保险丝 1 条

3 产品说明书 1 份

4 简要操作指南 1 份

5 产品合格证 1 份

6 产品出厂检验报告 1 份

7 电源连接线 1 条

# 三、质保售后

# （1）提供整机保修≥5年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

（2）售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

（3）设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

（4）日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

（5）在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

（6）承担连接医院现有信息端口费用。

（7）货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

（8）国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

# 四、耗材情况

# 1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备