珠海市中西医结合医院器械清洗消毒委托第三方机构服务采购项目用户需求书

- （一）项目概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院器械清洗消毒委托第三方机构服务采购项目。

2、服务范围：珠海市中西医结合医院。

3、预算金额：第一年400万元；第二年400万元；总计800万元

4、服务期限：自合同签订之日起2年，采用1+1模式或预算用完（以先到者为准）。采购人每个季度开展服务质量考核，若每季度质量考核总分低于90分，采购人有权责令中标人限期整改，整改时限为十个日历日；若中标人整改后再次考核得分仍低于90分的，采购人有权终止合同且不承担违约责任。一年期合同到期前2个月进行年度考核：年度考核综合得分=年终考核得分（占比60%）+季度考核平均得分（占比40%），年度考核综合得分≥90分且双方无异议可续签一年。

5、支付方式：按月据实付款（同时扣减违约经济赔偿费用（如有））。中标人每个月的25日前将当月的服务对账信息以《服务对账单》形式送给采购人，26号至本月结束所实际产生的费用顺延至下月对账单内，采购人在5个工作日内给予确认回复（如遇节假日顺延，以下相同），确认无误后中标人将当月实际产生的费用的发票在每个月的28日之前给采购人，采购人收到发票后30个工作日内办理支付中标人服务费用。

（二）投标人资质要求

1、投标人需提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件（加盖公章）、法人资格证明书/法人授权委托书。

2、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖采购人公章），工商注册地在珠海市的采购人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

3、投标人需提供有效的《医疗机构执业许可证》复印件并加盖公章。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

（三）项目说明：

- 1.采购内容及报价单要求：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全流程高温灭菌器械（按拆解最小单位计算） |  |  |  |
|  | 普通器械高温灭菌（含腔镜器械） | 元/把 | 清洗消毒灭菌 | 包内耗材按市场价另计 （如：孔巾、治疗巾、纱布等） |
| - 2. | 塑封器械 | 元/件 | 清洗消毒灭菌 | 口腔及眼科以包数代替件数 |
| - 3. | 敷料包代灭菌 | 元/包 | 无纺布包装灭菌 | 敷料包按照标准包计费，2.37kg≤单包重量≤5kg，超出按分包计 |
| - 二 | 高水平消毒 |  |  |  |
|  | 湿化瓶、湿化罐、呼吸机、麻醉机管道等 | 元/个 | 清洗消毒 | / |
|  | 压脉带 | 元/根 | 清洗消毒 | / |
|  | 外来器械包消毒服务费用，即外送“人工关节”、“骨科创伤”“骨科脊柱类”等集采租赁器械（广东省医保局公布为准），标准包单包重量≤7kg，超过按分包计 |  |  |  |
| - 1. | 外来器械包 | 元/包 | 清洗消毒灭菌 | / |
|  |  | 元/包 | 仅清洗消毒 | / |
|  |  | 元/炉 | 化学PCD | / |
|  | 生物监测 | 元/炉 | / | 含植入物按每一炉收费 |
| - 四、 | 要求 |  |  |  |
| 1. | 为提升服务质量，中标人须提供追溯条码牌、转运箱、转运车等。 |  |  |  |
| 2. | 复杂或是高值器械的服务价格需经双方另行商定并确认。 |  |  |  |
| 3. | 本价格表中未包含的物品价格，双方在处理前另行商定。 |  |  |  |
| 4. | 以包为单位的医疗器械的应急服务：即中标人根据采购人需求，向采购人提供应急医疗器械包，供采购人单次使用。 |  |  |  |
| 注： - 全流程高温灭菌器械：累计清洗消毒数量≤50万件时，按中标单价进行结算；累计清洗消毒数量＞50万件时，超过部分按中标单价9折（即结算价=中标单价×90%）进行结算。 - 其他类型消毒：根据实际发生的数量，按中标单价进行结算。 |  |  |  |  |

- 2.投标报价要求: 投标报价包含清洗、包装及灭菌所需的耗材、包内外指示卡（代灭菌包除外）、各类化学、生物监测包及监测所需的相应设备、包外标签、运输、税收、利润及为实现本项目采购目标所发生的应预见和不可预见的其他费用等在内的全部费用。投标人漏报或者不报，采购人将视为该漏报或者不报部分的费用已包括在已报的投标报价中而不予支付。除合同另有约定外，采购人不再支付合同价外的任何费用。

- 3.服务期限：自合同签订之日起2年，采用1+1模式或预算用完（以先到者为准）。采购人每个季度开展服务质量考核，若每季度质量考核总分低于90分，采购人有权责令中标人限期整改，整改时限为十个日历日；若中标人整改后再次考核得分仍低于90分的，采购人有权终止合同且不承担违约责任。一年期合同到期前2个月进行年度考核：年度考核综合得分=年终考核得分（占比60%）+季度考核平均得分（占比40%），年度考核综合得分≥90分且双方无异议可续签一年。

- 4.服务地点：珠海市中西医结合医院指定地点。

- 5.付款方式：按月据实付款（同时扣减违约经济赔偿费用（如有））。中标人每个月的25日前将当月的服务对账信息以《服务对账单》形式送给采购人，26号至本月结束所实际产生的费用顺延至下月对账单内，采购人在5个工作日内给予确认回复（如遇节假日顺延，以下相同），确认无误后中标人将当月实际产生的费用的发票在每个月的28日之前给采购人，采购人收到发票后30个工作日内办理支付中标人服务费用。

- （四）项目服务内容及要求：

- 1.中标人符合中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心的标准WS 310-2016。有承接高温、低温灭菌服务及提供应急器械包服务等方面的能力，有符合标准的设施、设备数量、质量等。

- 2.全流程清洗消毒灭菌服务：可复用的诊疗器械、器具、物品进行接收、分类（清点）、清洗、消毒、干燥、检查与保养、包装、灭菌、监测、发放等。

- 3.敷料灭菌服务：对已经清洗合格，包装完好的医用敷料包进行压力蒸汽灭菌服务。

- 4.监测验证服务：依据 WS 310.3-2016 完成常规监测项目，并根据采购人需求提供相关报告。

- 5.转运接收服务：院外物流运送由中标人负责。

- 6.IT服务：提供单包追溯、库存信息管理、生产信息报表等服务。所有的器械包都可通过计算机信息化追溯系统对该产品包处理时的每一个流程进行追溯。报告可以提供诸如所处理的器械包（名称）、使用科室和器械的数量、处理时间、及清洗消毒器的炉次及运行参数、灭菌方式、灭菌炉号炉次、灭菌运行参数、灭菌日期、失效日期及清洗、包装、灭菌操作者等信息；能完成与采购人信息系统的对接（连接信息端口费用均由中标人承担）。

- 7.质量管理审核：医院灭菌物品处理信息审査；医院灭菌物品监测信息审査；具备 ISO13485 质量体系证书；符合中华人民共和国卫生行业标准 WS 310-2016 标准服务审核。

- 8.中标人每年须提供≥5次应急医疗器械包服务（产生的成本包含在投标报价中）。

9.监控系统：中标人须为使用此项服务的采购人提供该服务的服务报告表，主要目的是帮助采购人对此项服务进行实时的监督和反馈。当服务的任何方面或者所提供的器械出现任何问题时，采购人提出调査,中标人应将调査结果、所导致错误的原因等以及相关部门需要采取的相应的改善措施报告给采购人。中标人应该在需要的时候为采购人提供服务报告，中标人不得对提供信息、导出信息及信息分析向采购人收取费用。

- （五）服务质量及要求：

1.质量标准：

- （1）中标人按照最新颁布的中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心的标准WS 310-2016。当上述国家或行业标准更新后应符合更新后的国家医院消毒供应中心标准。如果因为违反行业标准而出现的所有问题，由中标人承担所有责任。

- （2）中标人按照医院临床业务需求，必须准时、准确、安全地为采购人提供服务，以确保临床业务工作的正常运行。

- （3）中标人需具备满足清洗、消毒、灭菌要求的设备、设施与消毒剂（包括但不限于压力水枪、压力气枪、无油空气压缩机、干燥设备及相应清洗用品、扫码设备等），按照行业规范对设备及消毒液进行检测或者监测，并提供符合国家认可的第三方检测报告。

- （4）中标人所提供的医用耗材、消毒隔离等相关产品需符合国家的有关要求，证件齐全，质量有保障和来源可追溯。

- （5）中标人拟投入本项目的服务人员按照行业标准进行相关岗位认证，持证上岗，服务人员须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证采购人消毒供应中心服务外包工作能安全、高效、有序和有计划地运转。

- （6）中标人需按照行业相关规范接受行业相关行政主管部门的各种有关消毒灭菌工作的检查，将检查结果报备至采购人处。

- （7）中标人需协助采购人进行与消毒供应相关的资质审核和认证，所产生的费用由中标人承担。

- （8）使用合适并已通过验证的方法对各种医疗器械包、敷料包以及各类器具进行处理，且处理后的物品使用性能完好及灭菌符合国家及行业标准。

- （9）运送的物品清单应每次随产品一同提交给采购人，相对应的服务对账单也需要每月提交给采购人，所提交的对账单中应该将每一样产品的服务费用明细列出。手术器械包内需附有一份产品目录清单，清单内需列出包内的每样产品，目录清单留有在产品被使用后供检验人员签字确认的栏目。

- （10）质量管理需遵循中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心标准（即WS310-2016），中标人需提供文字记录和质量控制数据，每月备份交采购人存档。若中标人服务不到位或者管理质量不符合招标文件要求，因此造成采购人损失的，由中标人负责赔偿。中标人需向采购人提供每月、每季度、每年的产品处理监控资料，以及相关的工作制度、流程等辅助工作材料等。

- （11）中标人对提供的产品承担质量保证责任。当服务的任何方面或所提供的产品出现问题时，采购人有权要求中标人进行有效的应急服务保障并限时整改，中标人须无条件配合与服从。

- （12）中标人具有完善的器械报废和维修的管理机制。因中标人原因导致器械损坏应按价给予赔偿给采购人。

- （13）中标人在自合同签订之日起15个工作日内应建立“停水、停电时无菌包处理的应急预案”、“大型灾害急需无菌物品应急预案”、“无菌物品延迟发放的应急预案”、“生物监测阳性、物品召回的应急预案”等，健全急包处理的应急预案以及补偿机制，并报采购人备案。

- （14）中标人应严格遵循行业及法律法规的标准要求，医院消毒卫生标准（GB 15982-2012）、医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准（WS310.3-2016)的要求，对消毒灭菌物品的质量监测采用检测机构为有检测资质的第三方进行每季度按时进行监测3件〜5件有代表性的物品（如湿化瓶、洗眼器、呼吸囊等），并提供检测报告报采购人。

- 2.运送和收取标准：

- （1）运送和收取频率每天至少各2次，根据业务量的需要，双方可协商物流运送的时间和增加物流频率，具体物流运送的时间和频率由双方协商确定。中标人所使用的转运设备必须符合规范标准，经采购人确认同意后方可使用。

- （2）中标人按采购人指定方式和要求回收及发放器械，并提供对精密及贵重器械运输前的相关保护用具及措施，避免运输中造成损坏。安排专人到采购人手术室当面清点接收器械，异常情况现场解决，器械送出后存在问题由中标人负责。

- （3）加急服务：中标人收到采购人发出的应急需求后，全流程服务完成时间≤4小时，每月至少提供2次的加急服务，含物流，所产生的费用包含在投标报价中。

- 3.清洗标准：

- （1）中标人的工作人员须完全掌握各类物品人工清洗或者机械清洗工作流程和质量要求；每件器械做到彻底清洁，目视每件器械无污垢、无锈迹。

- （2）采购人每月对器械清洗的清洁度进行抽查，根据实际情况进行分析整改，要求清洗合格率达99%以上。

- （3）遵循中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心标准，使用的水质均需达标。

- （4）如在清洗过程中由于物品的清洗方式方法不熟悉而导致物品的损坏，须按物品的原价格赔偿；如在器械的回收或者清洗过程中由于物品的包装不当或者对清洗方式方法不熟悉或者其他原因而导致中标人工作人员受伤感染，由中标人承担全部责任。

- 4.包装标准

- （1）中标人的工作人员须完全掌握各类器械清洁检查和功能检查的方法和质量。

- （2）包装人员正确掌握包装工作流程及质量标准。手术包包装实行双人复核，装配前检查各类包装器械的清洁度及功能；装配好的器械物品齐全、摆放合理，摞放的器皿间应用吸湿布、医用吸水纸等隔开，剪刀和血管钳等轴节类器械不应完全锁扣，管腔类物品应盘绕放置，保持管腔通畅，精细器械、锐器等应采取保护措施；包内中心部位放置化学指示卡，包外化学指示胶带长度、包的体积、重量、松紧度适宜、包外标识清楚完整。要求包装合格率达99%以上。

- （3）手术器械包体积标准：（体积≤30cm×30cm×50cm；重量标准：器械包单包重量不超过7公斤，敷料包单包重量：2.37kg≤单包重量≤5kg）。

- 5.灭菌标准

- （1）正确执行待灭菌物品装载、灭菌过程监测、卸载工作流程及质量标准。每天灭菌前执行灭菌器的安全检查、BD测试并双人复核，双人确认批次灭菌过程化学及物理监测或者生物监测结果。

- （2）灭菌效果监测资料完整，数据准确，植入物灭菌执行生物监测结果阴性放行，灭菌合格率100%。

- （3）操作高压灭菌器的人员持证上岗，定期接受培训。

- 6.发放标准

- （1）器械包发放记录有可追溯性。

- （2）所有发放的物品必需检查其包装及标签的完整性，确保没有湿包及破包，并做到临床科室物品发放准确无误。

- （3）如在运输过程中发生问题导致器械的损坏或者遗失应按原价格赔偿。

- （4）要求每次物品发放的时间不超过双方协定的时间。

- （5）签收：中标人指派专职人员运送给采购人的物品都应将由采购人当场检査，（中标人物品封箱，采购人核对交接单箱数并检查运送箱外观清洁干燥无破损）以确保交付的物品符合采购人发货单，且外观上可接受（比如包装未受损坏和干燥)。确认无误后采购人在交接 1 个小时内由其授权人员在运送单上签收,并将签收运送单送至双方约定的地点以供中标人专职人员取回。签收的数量将作为当月账款结算的依据。交接 3小时内临床使用反馈经采购人确认不能接受的物品：外观上不可接受（比如包装损坏和未干燥)；或者临床科室开包使用时发现包内物品破损、污垢、灭菌失败等不合格包时，退回中标人重新灭菌，采购人有权追究相关责任。

7.物件器械丟失处理方法

临床回收器械由采购人回收至医院指定的暂存点，中标人到医院指定的暂存点回收器械，回收器械运输至中标人供应中心1小时后，发现器械丢失或者损坏，责任由采购人承担（中标人提供相关证据）。采购人在开包1小时内发现器械丢失或者损坏，由中标人承担按原价赔偿责任。

- （1）在服务过程中,双方均需要对清洗、灭菌的器械或者设备在各自的责任范围内尽各自的义务并承担责任。责任方须承担一切在其责任范围内所造成的关于器械的损坏或者丟失所产生的成本，责任方须尽快对该器械或者设备进行更换或者修理,若因器械更换或者修理而耽误使用所造成的损失，由责任方承担。

- （2）需清洗的器械在采购人中转区进行交接时发现器械损坏或者丢失由采购人负责更换或者修理；交接完毕的后续环节发现器械不合格由中标人更换或者维修。

- （3）采购人在打开已灭菌的器械未进行使用时发现器械损坏或者丢失，由采购人电话联系中标人，由中标人负责更换或者维修。

8.可复用的诊疗器械、器具的状况和修理

采购人鉴别并决定器械是否已经不适宜继续使用并决定器械是否需要修理，器械更换由采购人确定。中标人将尽量确保在切实可行的条件下将可复用的诊疗器械、器具使用条件保持在优质水平。中标人对损坏的器械、器具进行认定并且需要将情况向采购人授权的联系专员进行书面通报并将该书面报告存档。对器械修理需要通过采购人授权人批准通过后中标人才可将损坏的器械送给经采购人认可的修理公司进行修理。修理器械所产生的成本将会由采购人承担（器械维修费、运输费用不被包含在投标报价内）。若器械损坏责任在中标人，中标人将承担全部费用支出。报废器械归还采购人。

- （六）考核要求：

珠海市中西医结合医院器械清洗消毒服务机构季度及年度考核表

| 序号 | 考核项目 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度情况 | 应当依据ISO9001，YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》等建立并实时医疗消毒供应中心质量管理体系 | 5分 | 每发现一处不规范扣1分。 |  |
| 2 | 人员配置、 培训考核制度及实施 | 1．是否按照《医疗消毒供应中心基本标准（试行）》的规定设置相应的专业及持证上岗人员。 2．应建立有完善的人员培训考核制度。 | 5分 | 每发现1项不符合要求扣1分。 |  |
| 3 | 信息化质量追溯 | 应采用数字化信息系统进行管理，对器械清洗、消毒、灭菌全流程进行追溯，做到质量可追溯（植入物等器械生物、物理、化学监测结果须上传系统，医院同步可查看） | 5分 | 发现1处没有记录，扣1分。 |  |
| 4 | 器械灭菌后送回及时率 | 应按照双方约定时间按时将灭菌后器械送回（8：00前,16:00前） | 5分 | 每发现一次不准时扣0.5分。 |  |
| 5 | 清洗合格率 | 要求： 1．每月的清洗合格率质量指标应达到99%以上（5分）。 2．去污区温湿度、水质量、环境达到要求，工作人员手卫生及职业防护达标。（1分） 3．正确配置各类消毒液，按要求及时更换并有记录。（2分） 4．清点分类：对回收的器械、器具和物品进行清点、核查；根据器械、物品材质、精密程度进行分类（2分） 5．清洗步骤符合要求：按照冲洗、洗涤、漂洗、终未漂洗（润滑）、消毒、干燥。（2分） 6．清洗消毒器操作规范：有每日设备运行前检查记录；清洗物品装载符合规范，精密器械及锐利器械需使用固定保护装置；设备运行程序设置符合要求，有设备物理参数的确认。（2分） 质量监测： 7．有器械、器具和物品清洗质量的日常监测、定期抽查记录（3-5个待灭菌包内的清洗质量）及清洗效果评价。（2分） 8．清洗消毒器及质量的监测：有日常监测和定期监测（可每年采用清洗效果测试指示物进行效果的监测）。（2分） 9．每季度应对消毒后直接使用物品进行监测，每次监测3-5件代表性物品，并有记录。（2分） | 20分 | 1.根据使用科室反馈情况进行评分。临床科室反映质量问题，经查属实，扣0.2分/条。 2.根据每月现场质控检查进行评分。每发现一条存在问题按所在分值的5%扣分。 |  |
| 6 | 包装合格率 | 1．每月包装合格率质量指标应达到99%以上。（5分） 2．包装灭菌区温湿度、环境达到要求，工作人员手卫生及职业防护达标。（1分） 3．包装前应采用目测或者放大镜对器械检查清洗质量，检查功能完好情况，并做好器械的保养。（2分） 4．包装材料符合GB/T19633的要求，包装前器械放置合理，包装方法正确，无破包、脏包。器械包重量不宜超过7KG，敷料包重量2.37kg≤单包重量≤5kg，体积不超过30cm×30cm×50cm。（1分） 5．纸塑袋等密封包其密封宽度≥6mm，包内器械距包装袋封口处应≥2.5cm。医用封口机在使用前应检查参数的准确性和闭合完好性。（1分） 6．包外设有灭菌化学指示物。高度危险性物品灭菌包内应放置包内化学指示物。（2分） 7．包外标识：灭菌物品包装的标识应包括：物品名称、灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期和失效日期等信息。（1分） 8．落实包装者、核对者的双人查对工作。（2分） | 15分 | 1.根据使用科室反馈情况进行评分。临床科室反映质量问题，经查属实，扣0.2分/条。 2.根据每月现场质控检查进行评分。每发现一条存在问题按所在分值的5%扣分。 |  |
| 7 | 无菌物品合格率 | 要求： 1．每月无菌物品合格率应达到100%，对湿包率进行质量分析。（5分） 2．压力蒸汽灭菌器应每年对灭菌程序的温度、压力和时间进行检测。定期对压力表和安全阀进行检测。（1分） 3．灭菌前进行安全检查记录。（2分） 4．物品装载符合要求。（2分） 5．无菌物品卸载需冷却时间>30min,确认灭菌过程合格，结果符合要求。（2分） 6．发生湿包时不应储存与发放，分析原因及改进。（1分） 质量监测： 7．对灭菌质量采用BD测试、物理监测、化学监测和生物监测法进行监测，并保留记录相关信息。制定并落实监测不合格时的处理流程，并及时报告医院，必要时启动应急预案。（5分） 8．植入物的灭菌应每批次进行生物监测。生物监测合格后，方可放行。对外来医疗器械、植入物、超大超重包，应遵循厂家提出的灭菌参数和有效性进行测试，并进行湿包检查。（2分） | 20分 | 1.根据使用科室反馈情况进行评分。临床科室反映质量问题，经查属实，扣0.2分/条。 2.根据每月现场质控检查进行评分。每发现一条存在问题按所在分值的5%扣分。 |  |
| 8 | 应急响应情况 | 每次急诊器械急消应及时响应。 | 5分 | 每出现1次不及时响应扣1分。 |  |
| 9 | 满意度情况 | 每季度发放调查问卷，满意度的评分应达到90%及以上。针对问卷中突出问题对科室进行回访。 | 10分 | 满意度标准为90%，每少1%扣0.3分。 |  |
| 10 | 投诉情况 | 有效投诉（属服务范围内的），科室提出意见，1小时内需反馈结果。 | 5分 | 未按规定时间内反馈一次扣1分。 |  |
| 11 | 整改情况 | 按规定进行整改，效果评价由采购人相关科室或者相关代表签字确认。 | 5分 | 未按规定整改一次扣1分。 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |

注：以实际检查情况与临床科室反馈并核实为准，记录好问题的详细情况。

- （七）具体要求：

- 1.采用绩效考核模式打分法，以《珠海市中西医结合医院器械清洗消毒服务机构季度及年度考核表》为标准。

- 2.采购人每季度对中标人进行服务质量考核1次，总分满分为100分，90分及以上为合格。季度质量考核总分低于90分，采购人有权责令中标人限期整改，整改时限为十个日历日；若中标人整改后再次考核得分仍低于90分的，采购人有权终止合同且不承担违约责任。（服务满意调查对象包含使用科室、医院职工等）

- 3.如出现服务质量问题，明确责任后，按以下细则进行处理。

（1）季度质量考核得分低于90分，每下降1分扣减2000元。

（2）因中标人操作不当导致器械损坏或者功能异常，按折旧价赔偿或者15个日历日内完成维修顺利使用，器械的正常损耗除外。

（3）因中标人原因发生的院感事件，中标人负全责，并承担全部的经济损失赔偿。

（4）因中标人原因导致器械灭菌整炉失败，影响采购人器械包使用时，中标人负全责，并承担全部的经济损失赔偿。（不可抗力因素除外）

（5）双方在灭菌器械包交接时做好当面检查，如出现外湿包、破包应予以指出，并进行双方确认，即刻回收，由中标人重新灭菌后发放；开包后发现的内湿包及脏包，由中标人负责，以上均扣减100元/包。

（6）因中标人原因导致器械漏发、标签错误、灭菌监测数据错误等情况，扣减100元/包，并即刻整改。

（7）因中标人发放的灭菌器械包质量问题（湿包、破包、脏包等不合格情况），每引起患者手术延误1小时的，则扣减1000元/台，不足1小时的则按1小时计算，以此类推；若患者手术麻醉后才发现的，由中标人原因导致的手术延误则在以上基础上双倍扣减；如因手术延误造成医疗纠纷的，采购人启动紧急灭菌的费用，由中标人承担。（备注：以上经济赔偿均从次月支付款项内直接扣减。）