电脑恒温蜡疗仪需求

一．技术参数

1、蜡饼数：≥20层，可出大中小蜡饼数≥30块。

2、设备最大功率：2700VA±10%。

3、温度设定范围：浸蜡温度1~57℃可调，熔蜡温度58~99℃可调，级差±1℃。

4、恒温箱温度范围：46~80℃可调，级差±1℃。

5、外形尺寸（长宽高）:1900×700x1100mm，允差10%。

6、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。

7、熔蜡箱≥100L，恒温箱≥300L，允差±10%。

8、出蜡系统：三组独立出蜡系统。

9、制饼时间：最短1~2小时。

10、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。

11、制蜡工作程序：自动、手动。自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

12、"一键"即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。

13、平台式外观：设备自带操作平台，方便医护人员进行蜡饼操作。

14、蜡液过滤装置：双重侧滤，过滤密度50目。

15、饼厚度：三级可调。

16、多种制蜡工作模式

17、具有双重自动消毒模式（紫外线＋高温）。

18、操作显示：液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。

19、恒温箱内设有照明，并设有观察窗，可方便观察蜡饼情况。

20、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。

21、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。

22、具有薄膜切割功能。

二．配置

| 1 主 机 附 件 | 主机 | 壹台 |
| --- | --- | --- |
|  | 批灰刀 | 壹套 |
|  | 熔断器 | 贰个 |
|  | 水平仪 | 壹个 |
|  | 滤网 | 壹个 |

三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。