胸腔按压反馈仪采购需求

一．技术参数

1.能精确的监测参数至少包括：按压深度、频率、胸腔回弹。
2.按压频率测量最小值：≤40次／分钟、按压频率测量最大值：≥180次／分钟
3.按压深度测量最大值：≥9.0厘米、按压深度测量最小值：≤2.0厘米
4.具有语音提示模式、节拍器模式和静音模式，适合不同培训、考核及抢救记录使用环境； 
5.按压深度反馈方式：通过语音提示和LED指示灯反馈按压深度；
6.胸腔回弹监测：提供按压胸腔是否充分回弹的语音反馈；
7.数据储存： 主机内置≥ 8G 的存储器，用于按压数据和录音数据的存储;
8. 无线传输技术及USB有线数据传输；
9.自动同步录音，并可实施保持录音数据；
10.电池工作时间：连续工作时间大于240分钟；
11.电池充电时间：≤150分钟；

二．配置

1.胸外按压反馈仪主机  1 个
2.隔离垫 1个
3.背贴 10片
4. 充电器（含数据线） 1套
5.心肺复苏数据管理软件 1套
6.使用说明书 1份
7.装箱清单/保修卡/合格证 各1份
8.收纳包 1个

三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。