透析治疗车采购需求

一．技术参数

1、液氮罐：140L以上，口径80-216mm，实时监测液位、温度，配有冻存架、方/圆提筒、冻存盒，含锁盖、保护套、底座运输车，泄压压力在0.09MPa左右，响应时间不高于3秒，确保在液氮罐内压力异常升高时能及时泄压，保障使用安全。

2、制冰机：日产20kg及以上，有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等功能，冰形需细小实用，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，适合实验室使用。

3、微孔板恒温振荡器：振荡幅度2mm，温度精度0.1℃，控温精度±0.5℃，可放至少2块标准酶标板和微孔板，可定时，可调温，振荡频率范围内可调。

4、微孔板离心机：可同时放2块96孔PCR板，适用各种标准的PCR微孔板，最大转速不小于2500rpm。

5、梯度PCR仪：可一次性设置一系列不同的退火温度条件，能同时运行不少于8个不同的温度梯度，反应孔数适配96孔*0.2mL反应板或96个0.2mLPCR管或12个0.2mL八连管，最大升温速率不低于4℃/秒，梯度温度25-100℃范围可设置，温度准确度±0.2℃，支持USB存储。

二．配置

1、液氮罐1个

2、制冰机1台

3、微孔板恒温振荡器1台。

4、微孔板离心机1台

5、梯度PCR仪1台

三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。